Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu

Wydział Fizyki

Praca magisterska

„Porównanie i weryfikacja metod rekonstrukcji położeń aplikatorów w planowaniu leczenia w brachyterapii”

Barbara Błasiak

Promotor pracy:

Prof. AM dr hab. Julian Malicki

Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Opiekun pracy:

Dr n. med. Grzegorz Zwierzchowski

Zakład Fizyki Medycznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Poznań 2007

9. STRESZCZENIE

Brachyterapia jest jedną z metod radioterapii, która polega na umieszczeniu źródeł promieniotwórczych w obrębie guza nowotworowego lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. W zależności od sposobu umieszczenia źródła promieniotwórczego, wyróżnia się wiele typów brachyterapii: śródtkankową, dojamową, kontaktową, celowaną, śródoperacyjna oraz okołooperacyjną. Zaletą brachyterapii jest możliwość różnej lokalizacji źródeł promieniowania w tkankach pacjenta oraz odpowiednio wysoka i jednorodna dawka promieniowania w tkankach nowotworowych. Praktyczne zastosowanie w tej metodzie znalazło 20 izotopów promieniotwórczych. Obecnie używane są izotopy cezu (137Cs) i irydu (192Ir) w brachyterapii LDR oraz irydu (192Ir) o wysokiej aktywności w brachyterapii HDR. Na podstawie mocy dawki, jak również czasu aplikacji rozróżnia się trzy typy brachyterapii: LDR (Low Dose Rate), PDR (Pulsed Dose Rate) i HDR (High Dose Rate).

Brachyterapia to leczenie miejscowe, dlatego ważne jest precyzyjne zaplanowanie leczenia. Niezbędne jest określenie położenia guza nowotworowego i jego zasięgu, objętości tkanek, które będą poddane leczeniu, jak i dawki promieniowania i czasu naświetlania. Podstawą do zaplanowania rozkładu dawki wokół aplikatorów (rodzaj aplikatora zależy od zastosowanej techniki brachyterapii) jest trójwymiarowa rekonstrukcja wszystkich możliwych pozycji źródła radioaktywnego oraz ich orientacja względem punktów anatomicznych pacjenta.

Bardzo dynamiczny rozwój tej metody radioterapii jest wynikiem postępu technologicznego w dziedzinie produkcji źródła i aparatury do następczego ładowania (afterloading) oraz rozwoju techniki komputerowej. Znajduje ona również zastosowanie w leczeniu schorzeń pozaonkologicznych.

CEL. Celem ogólnym pracy była weryfikacja metod rekonstrukcji układu aplikatorów w planowaniu leczenia w brachyterapii. Cele szczegółowe obejmowały: 1/ Projekt i wykonanie fantomu tkankopodobnego pozwalającego na weryfikację, stosowanych w planowaniu leczenia, metod rekonstrukcji aplikacji. 2/ Ocenę różnic w położeniach aplikatorów rekonstruowanych na podstawie dwóch różnych metod obrazowania: IBU, CT. 3/ Ocenę wpływu sposobu rekonstrukcji na rozkład dawki w wybranych punktach referencyjnych.

MATERIAŁ I METODA. W celu weryfikacji metod rekonstrukcji układu aplikatorów w planowaniu leczenia w brachyterapii wykonano fantom parafinowo – woskowy. Za pomocą zintegrowanego aparatu rentgenowskiego IBU oraz tomografu komputerowego CT wykonano obrazy fantomu w dwóch położeniach: w poprzek i wzdłuż. Oprogramowanie system IBU umożliwia redukcję zniekształceń obrazu pochodzących od pola magnetycznego Ziemi. System planowania leczenia PLATO pozwolił na wyznaczenie 16 punktów pomiarowych dla każdego z przypadków. Na podstawie tych punktów wyznaczone zostały odpowiednie odległości: każdego punktu od początku układu współrzędnych oraz każdego punktu od punktu kontrolnego P16.

Kolejnym etapem było obliczenie rozkładów dawek dla różnych metod rekonstrukcji. Plan leczenia przygotowany został przy pomocy systemu PLATO, dzięki, któremu wyznaczono 9 punktów referencyjnych.

W celu porównania odległości obliczonych na podstawie położeń 16 punktów pomiarowych, w przypadku, gdy obrazy fantomu wykonane zostały przy użyciu aparatu rentgenowskiego IBU w dwóch różnych położeniach posłużono się testem Wilcoxona i testem znaków (Sign Test). Natomiast odległości uzyskane w przypadku, gdy obrazy fantomu zostały wykonane przy użyciu IBU i tomografu komputerowego CT porównano przy pomocy testu U Manna – Whitney’a. Wyniki testów oceniano na poziomie istotności statystycznej α=0,05.

Dla weryfikacji wartości otrzymanych dawek w 9 punktach referencyjnych posłużono się testem Wilcoxona i testem znaków (Sign Test) dla zmiennych zależnych w obrębie jednej metody. Natomiast w przypadku porównania zmiennych uzyskanych za pomocą dwóch różnych metod obrazowania posłużono się testem U Manna - Whitney’a. Wyniki testów oceniano na poziomie istotności α=0,05.

WYNIKI. Zaprojektowany i wykonany przez autora fantom z materiału tkankopodobnego pozwolił na weryfikację metod rekonstrukcji układu aplikatorów w planowaniu leczenia w brachyterapii. Statystycznie istotne różnice pomiędzy odległościami rekonstruowanych punktów zaobserwowano dla rekonstrukcji opartej na obrazach z IBU przy ułożeniu fantomu wzdłuż osi długiej stołu, gdy katetery widoczne były jako równoległe poziome linie (Test Wilcoxona, Sign Test, p<0,05). Różnice te widoczne były pomiędzy rekonstrukcją na podstawie surowych obrazów otrzymanych z IBU i obrazów poddanych korekcji zniekształceń od pola magnetycznego Ziemi.

Natomiast dla ułożenia fantomu w poprzek osi długiej stołu nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy odległościami rekonstruowanych punktów dla obrazów bez korekcji i z korekcją zniekształceń pochodzących od ziemskiego pola magnetycznego (Test Wilcoxona, Sign Test, p>0,05).

Porównane zostały również odległości pomiędzy poszczególnymi punktami otrzymane na podstawie zdjęć z IBU i obrazów tomograficznych. Zestawiono ze sobą odpowiednio rekonstrukcje dla poszczególnych orientacji fantomu, oddzielnie dla obrazów z IBU z korekcją i bez korekcji. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych różnic pomiędzy poszczególnymi odległościami punktów dla rekonstrukcji wykonanych na podstawie różnych metod obrazowania (Test U Manna - Whitney’a, p>0,05).

Dzięki wykonanemu fantomowi możliwe było również odwzorowanie warunków geometrycznych a także rozproszeniowych oraz zweryfikowanie dawek obliczonych za pomocą systemu PLATO. Na podstawie otrzymanych wyników nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy dawkami w punktach referencyjnych dla poszczególnych metod rekonstrukcji (Test Wilcoxona, Sign Test, p>0,05 – zmienne zależne, Test U Manna – Whitney’a, p>0,05 – zmienne niezależne).

WNIOSKI. 1/ Wykazano przydatność zaprojektowanego i wykonanego fantomu parafinowo – woskowego do weryfikacji metod rekonstrukcji aplikacji stosowanych w planowaniu leczenia w brachyterapii. 2/ Na podstawie porównania rekonstrukcji aplikacji uzyskanych na podstawie dwóch metod obrazowania (IBU i CT) nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic w geometrii implantu dla aplikacji śródtkankowych. Dla niezbyt skomplikowanych aplikacji śródtkankowych rekonstrukcja położenia aplikatorów na podstawie dwuwymiarowych radiogramów jest porównywana z rekonstrukcją na podstawie obrazów tomograficznych. 3/ Na podstawie obliczonych rozkładów dawek nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy dawkami w punktach referencyjnych dla planów leczenia przygotowanych z wykorzystaniem różnych metod (IBU, CT) rekonstrukcji położenia aplikatorów. Dla prostych implantów śródtkankowych rozkład dawki nie jest zależny od wybranej metody rekonstrukcji (CT lub IBU).

10. SUMARRY

Catheter localization and reconstruction of the implant geometry is one of most important issue for treatment planning in interstitial brachytherapy. Most common method of reconstruction of the implant geometry is “catether tracking” based on CT (Computer Tomography) images. When localization of the applicators is not possible or not necessary, classic radiographs or images taken from devices like IBU (Integrated Brachytherapy Unit) are used.

AIM OF THE STUDY. 1/Comparison and verification of accuracy of the implant reconstruction method based on images from IBU and CT. 2/ Estimation of influence of the implant reconstruction method on dose disposition in selected reference points.

MATERIAL AND METHOD. Paraffin - wax phantom with three catheters, central marker and control point were prepared. IBU unit were used to for obtaining two series of images for reconstruction, with the phantom parallel to the long axis of the IBU table, and second rotated by 90 degrees. Next the Earth magnetic field correction algorithm was used to correct S-shape distortions of the images. CT images (1mm slice) were also prepared for two different orientations of the phantom. In the treatment planning system (Plato v 14.3) positions of 15 catheter points inside the catheters, control point and central marker were reconstructed for each series of images. Distances between 15 catheter points and control point, and also between catheter points and central marker were calculated. Wilcoxon Test and Sign Test, and U-Mann Whitney Test were used for statistical verification of obtained result. Next in treatment planning system nine reference points were reconstructed and doses in these points were calculated. Wilcoxon Test and Sign Test, and U Mann-Whitney Test were also used for statistical verification of obtained result.

RESULTS. There were no statistically significant differences observed for distances for reconstruction based on IBU images and CT for all orientations of the phantom (p>0.05, U-Mann Whitney Test). There were also no statistically significant  differences observed between distances in the reconstruction based on images from IBU with and without Earth magnetic field correction algorithm for phantom located perpendicular to the table of IBU (p>0.05, Wilcoxon Test, Sign Test). Statistically significant differences were observed only for images set with long axis of the phantom located parallel to the table (p<0.05, Wilcoxon Test, Sign Test). There were no statistically significant differences observed for values doses in reference points for reconstruction based on IBU images and CT for all orientations of the phantom.

CONCLUSIONS. 1/ Obtained results showed that IBU (radiographs based) reconstruction of the catheter placement is the reliable and accurate method for interstitial implants when reconstruction based on CT “catheter tracking” is not possible or not necessary. 2/ The Earth magnetic field correction algorithm should be always use to correct S-shape distortions; reconstruction will be more accurate in particular orientations of image intensifier of the imaging unit.